二氧化碳激光治疗机

一、主要技术参数：

1、激光器：二氧化碳激光器

■2、激光波长：10600nm。

■3、传输方式：7关节导光臂。

4、点阵扫描能量：≥100 mj，以10mj步进；

■5、激光终端发散角和光斑直径：激光终端发散角40mrad，允差±20%。最小光斑直径≤0.1mm

★6、最小脉宽：≤0.15ms；

7、输出方式：≥3种，至少包含连续、单脉冲、重复脉冲；

■8、大光斑扫描功能：具有3点、5点、7点分别构成的均匀排列大光斑点阵功能。

9、治疗手具包含f=50mm ，f=100mm 两种聚焦镜片

10、保护系统：具备过压、过载、光闸保护等多重保护。

11、冷却系统：水冷+风冷。

■12、操作界面：微电脑控制，≥8寸彩色触摸屏 （中英文界面），配参数修正功能及升级接口。

★13、外科磨削治疗功能：具有纵向线型光斑扫描功能，通过手动横向移动来改变扫描轨迹可实现任意角度外科磨削。

■14、控制装置要求：设备的控制系统可以实时监测激光器的温度。

■15、激光点阵扫描输出图形：≥7种。

16、排烟装置：内置吹烟系统。

17、单次最大扫描面积：≥20 mm×20mm。

18、瞄准光系统：瞄准光波长650nm，输出功率小于0.5mw，亮度从弱到强可调。

19、设备铭牌标注的使用寿命：≥9年。

二、商务部分

1、有效的 Ⅲ类医疗器械注册证。

2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

4、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

5、提供每年2次主动上门维护保养服务，并出具工单。

6、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

7、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

8、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

9、供货地点：马鞍山市人民医院。

10、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的100%。